| data | informacja | uwagi | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-05-05 | W trakcie przygotowania |  | mdom |
| 2025-05-05 | Wysłane do sprawdzenia |  | mdom |
|  | sprawdzono | Naniesione/poprawione | Agnieszka |
|  | Opublikowane |  |  |
|  | rewizja |  |  |
|  | Aktualizacja po rewizji |  |  |

Spektrofotometry dwuwiązkowe T95

Dział:

Aparatura laboratoryjna i terenowa

# Kategoria:

# Wyposażenie laboratoriów: Spektrofotometry VIS i UV-VIS

Producent:

PG Instruments

# Opis:

T95 to wysokiej klasy spektrofotometr dwuwiązkowy z regulowaną szerokością pasma spektralnego w zakresie od 0,1 do 5 nm, wybieraną w odstępach co 0,1 nm.

Monochromator Czerny-Turnera z holograficzną siatką dyfrakcyjną minimalizuje światło rozproszone i zapewnia doskonałą rozdzielczość optyczną. Zastosowanie fotopowielacza jako detektora zapewnia wyjątkową czułość.

T95 posiada prawdziwie dwuwiązkowy układ optyczny, połączony z wydajnym i sprawdzonym systemem sterowania elektronicznego, który gwarantuje wysoką stabilność i niski poziom szumów tła.

- czy te zdjęcia chcecie?:)

## Krótki opis:

T95 posiada zaawansowaną funkcję ciągłej zmiennej szerokości pasma, co czyni go urządzeniem idealnym do zastosowań wymagających precyzyjnej i dokładnej kontroli rozdzielczości długości fali.

Zastosowania:

Browarnictwo, Cementownie, Hydrologia meteorologia Browarnictwo, Cementownie, Hydrologia meteorologia, Laboratoria Instytuty Uczelnie, Monitoring środowiska, Ochrona środowiska, Przemysł chemiczny, Przemysł cukrowniczy, Rolnictwo i ogrodnictwo, Sektor medyczny i farmaceutyczny, Spektrofotometria, Wodociągi i kanalizacja Laboratorium, przemysł farmaceutyczny, przemysł spożywczy

# Specyfikacja:

| Specyfikacja | T95 |  |
| --- | --- | --- |
| Układ optyczny | Układ dwuwiązkowy |  |
| Prędkość skanowania | Wybieralna |  |
| Zakres długości fali | 190 – 900 nm |  |
| Dokładność długości fali | ± 0,3 nm |  |
| Powtarzalność długości fali | ≤ 0,1 nm |  |
| Szerokość pasma spektralnego | Ciągła szczelina 0,1 – 5,0 nm (co 0,1 nm) |  |
| Tryb pomiarowy | Transmitancja, Absorbancja, Energia, Stężenie (przez oprogramowanie) |  |
| Zakres fotometryczny | -4,0 – 6,0 Abs, 0 – 1 000 000 T |  |
| Dokładność fotometryczna | ± 0,3% |  |
| Powtarzalność fotometryczna | ≤ 0,1%T |  |
| Szum fotometryczny | 0,00004 A (500 nm), po 30 min nagrzewania |  |
| Płaskość linii bazowej | 0,00005 A (190–850 nm), po 2 h nagrzewania |  |
| Stabilność linii bazowej | 0,00001 A/h (500 nm, 0 Abs), po 2 h nagrzewania |  |
| Światło rozproszone | ≤ 0,005% (@220 nm i 360 nm) |  |
| Funkcjonalność podstawowa | Brak funkcji samodzielnej pracy |  |
| Uchwyt na kuwety | 8-pozycyjny automatyczny + stały uchwyt referencyjny |  |
| Rurka fotopowielacza | PMT (fotopowielacz) |  |
| Źródło światła | Lampa halogenowa, łukowa deuterowa i rtęciowa |  |
| Wyświetlacz | Brak wyświetlacza |  |
| Drukarka | Niedostępna |  |
| Interfejs z komputerem | USB |  |
| Oprogramowanie | UV Control Software |  |
| Zasilanie | 220V AC / 120V AC, 50–60 Hz, 500 W |  |
| Waga | 36 kg |  |
| Wymiary (szer. × gł. × wys.) | 550 mm × 500 mm × 260 mm |  |

+do pobrania karta katalogowa